仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130620JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：材料显微镜

第二包：下颌运动分析评估系统

第三包：显微镜及图文报告系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年6月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年6月27日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年6月20日

第一包：材料显微镜 联系人：郑老师  联系电话：86862025

用途：主要用于对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行表征的分析。

1、光学系统：无限远校正光学系统

2、反射光（明场 暗场 偏光 斜照明）透射光（明场 偏光）

3、彩色数字冷CCD成像系统

4、76x50毫米XY行程机械载物台带工业样品夹

5、光源以LED为优

6、物镜：5X，10X,20X,50X,100X

7、数字化图像分析工作站（兼具摄像及拍照功能）：计算机、数字摄像头、软件

8、售后服务及时。

第二包：下颌运动分析评估系统  联系人：张老师

联系电话：13951804006

- JT-3D下颌运动记录仪；

- EMG肌电记录仪；

- JVA关节震颤记录仪；

- 配套BioPAK采集管理分析软件。

- T-scan III咬合力计，配套数据获取及分析管理软件。

LINK软件（提供T-scan和EMG的软件链接）。

第二包：显微镜及图文报告系统  联系人：宋老师

联系电话：85031930

需求说明

主机:研究级手动最高端主机，后续可升级为25人工览

光学系统：无限远校正光学系统

具有明场，暗场,相差，并能升级至荧光

聚光镜: 带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 更快地识别和调整科勒照明；5 孔转盘，摇摆式顶镜, 可适应1.25X物镜

滤镜盒，带蓝色滤镜

6位/7位物镜转换器。3 档调焦，(粗调/精调)，旋钮松紧可调，调焦限位可调

观察镜筒：宽视野0-35度可调三目镜筒，能50%分光；FOV=25mm显微镜的物镜都采用同步亮度物镜，无需调整光强度。任何物镜可以在同一光强下工作，以便不管选择何种放大倍数，亮度保持不变。这样就无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤及疲劳。同时颜色效果保持最佳。

透射光照明：12V100W长寿命卤素灯，灯泡置于机身前部, 更换不用工具；可单手操作样夹, 方便同时记录；30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；调焦旋钮高度可调

可单手操作样夹, 方便同时记录

调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作

调焦旋钮高度可调

载物台：超硬镀陶瓷载物台。用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条

物镜：5X

10X (NA=0.25), 工作距离≥11mm

20X(NA=0.4) , 工作距离≥1.15mm

40X(NA=0.65) 工作距离≥0.4mm

100X(NA=1.25) 油镜，工作距离≥0.13mm

彩色数字CCD成像软件(要求与显微镜同一厂家,原装进口)：

数码照相机和软件套装: 彩色数码照相机给屏幕显微镜影象显示解析度 2048x1536, 5百万象素， 素点 3.2微米 x 3.2微米， 彩色 RGB (Bayer)滤光片， 色彩深度 30数位，曝光时间0.1msec – 2 sec, A/D 转换 10 数位， 动态范围55dB, 满帧活图显示速率最大 18 帧/秒（根据 PC 效能）

PCI数据采集卡及0.7X C接口

附件

图文采集系统，参考型号：Leica DFC450 数字式摄像机套装

解析度 5百万象素: 2560x1920, 2/3" CCD 感光器, 渐进式扫描, 象素尺寸 3.4 微米 x 3.4微米, 彩色滤片 RGB (Bayer), 彩色深度 3x12 bits, 曝光时间 1msec- 60sec, A/D 转换器 14 数位, 动态范围 59dB, 快速 SXGA 活图有大约 18 帧每秒 (根据 PC 表现), 增益 1x - 10x, 阴影修正, 推荐 c-型接头 0.63x 或0.7x, 支援操作系统 WindowsXP 或 WindowsVista或Windows 7 Prof 或Ultimate 32 数位或64数位, 单一接线 Firewire # IEEE1394b 9-针连接, Leica DFC Twain 软件给 PC, Leica LAS 应用套装给 PC, PCI-Express 火线 B 卡

C接口HC 0.70x

LAS Image Analysis LAS 自动图像分析模块: 自动测量尺寸, 形状, 方向, 强度等特征, 探测彩色和单色图象, 提供二元图象处理方法, 用户可手工修改, 添加和删除选出特征. 显示特征列出, 分类, 建立直方图分布, 统计和输出到 Excel. No : 12730218

售后服务

显微镜质保，免费保养5年，每年一次

图文系统免费培训与升级