仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121206JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：二氧化碳培养箱

第二包：精液分析仪

第三包：三气培养箱

第四包：离体微血管压力直径测定系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年12月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年12月13日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年12月6日

第一包：二氧化碳培养箱 联系人：宋老师   联系电话：13913939563

- 箱体大小满足我们做干细胞的要求。

- 另外箱内胆要以铜质材料制成。

- 温控，消毒，湿度等调节功能以精细为好

第二包：精液分析仪   联系人：宋老师   联系电话：13913939563

1、能够做人，大、小鼠，猴子的精子动力学指标，以及大小鼠精子形态等

第三包：三气培养箱  联系人：杨老师  联系电话：86862967

- 能通二氧化碳、氮气等气体。

第四包：离体微血管压力直径测定系统  联系人：丁老师

联系电话：86862879

（1）微血管尺寸：>60μm

（2）血管固定对齐: 手动 / X, Y & Z 三轴调节

（3）血管固定架: 玻璃插管

（4）浴槽: 单腔

（5）浴槽容量: 最大10ml

（6）浴槽材质: 耐酸不锈钢

（7）浴槽盖: 含废液排水/通气、灌流接口

（8）张力范围: ≥+/- 200mN

（9）张力精度: ≤0.1mN

（10）压力范围: 0 - 250mmHg（需外接压力源）

（11）压力校正：手动

（12）压力精度: ≤0.1mmHg

（13）加热: 浴槽内置，电子反馈加热

（14）温度范围: 环境温度 - 50℃

（15）温度精度: ≤0.1℃

（16）温度探头: 包含

（17）重量校准: 半自动

（18）模拟输出: + -2.5V （14位）

（19）数字输出: RS232 / RS485串行连接线或USB

（20）电压:外接电源 100-240 V (自动)

（21）环境温度：15-30℃

（22）流量范围：400ml

（23）进气/灌注接口：内置

（24）控制阀：安全阀与减压阀

（25）微血管数据收集分析软件：

a. 可实时记录分析

b. 可同时分析同一个血管多个不同横截区域的血管内外径等参数

c. 血管实验过程中可实时在线记录多个血管参数数据，如内径、外径、血管壁厚度、横截面积、血管压力等，同时可进行相关数据计算。

d. 数据可输出为Excel等数据文件

技术服务

1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，确保用户人员可以熟练的使用该仪器，并随时免费提供技术咨询服务。

3提供仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件和产品软件等全套资料。

质量保证

1质量保证期为验收合格后1年。

2质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务。