仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121219JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：压电破膜仪

第二包：超高效液相色谱仪

第三包：生物显微镜

第四包：研究型倒置荧光显微镜

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年12月19日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年12月25日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年12月19日

第一包：压电破膜仪  联系人：赵老师   联系电话：15195885975

1. 功能：

（1）利用压电设备通电后高频振动，带动显微操作针产生振动；

（2）可以分别进行透明带打孔，以执行动物克隆或人工生殖。

2. 用途：

（1）执行动物克隆过程中之去核步骤（Enucleation）

（2）执行动物克隆过程中之细胞核显微注射步骤（Nuclear Microinjection）

（3）执行动物克隆过程中之胚胎干细胞显微注射步骤（ES cell Microinjection）

（4）执行人工生殖过程中之卵母细胞胞浆内单精子显微注射（Intracytoplasmic sperm injection；ICSI）

（5）执行人工生殖过程中之受精卵辅助孵化(Assisted Hatching)

3．压电脉冲参数：

（1）移动范围: 约5mm

（2）移动速度: ~0.04 mm/s

（3）移动精度: 约0.1 um

4. 电源：

连接电源    100V 到240V +-10%, 50Hz到60Hz

根据电压自动调整

5. 环境要求：

环境   仅用于室内

环境温度 150C到350C(590F到950F)

相对湿度 30% 到65%

第二包：超高液相色谱仪  联系人：曹老师   联系电话：68135355

1，二元高压梯度输液泵

1.1工作模式：二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器

1.2最大耐压：19000Psi 或130MPa（≦ 3.000 mL/min）

1.3流量设定范围：0.0001 mL/min – 5.0000 mL/min

1.4流量精度：0.06 % RSD或0.02minSD；流量准确性：±1 % (水1mL/min、80MPa)

- 2，带温控自动进样器

- 2.1进样方式：全量进样, 进样量可变式；进样量设定范围0.1L ~ 50L

- 2.2进样精度：≤0.25%RSD；进样量准确度1%以下

- 2.3交叉污染典型值≤0.0015% (萘、洗必泰)；进样速度10秒完成10L进样

- 2.4进样针清洗：在进样前后清洗任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

- 2.5样品冷却器范围：4℃ - 40℃；进样线性>0.999

- 3，柱温箱

- 3.1温度控制范围：（室温+5℃） – 150℃；温度精度：±0.05℃

- 4，在线脱气机：五路在线脱气机

- 5，光电二极管阵列检测器

- 5.1波长扫描范围：190~800nm；波长准确度：±1 nm;

- 5.2基线噪音值：≤0.6X10-5AU；漂移：≤5X10-4AU;

- 5.3采集数据频率：≥100HZ；检测池：可温控，温控范围：9-50℃

- 6，荧光检测器

- 6.1波长范围：激光波长：200-650 nm；采集数据频率：≥100HZ；

- 6.2灵敏度：水的拉曼光谱扫描信噪比是S/N≥1200;

7，软件

- 7.1软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，采用 独立的再解析专用窗口和通用型文件， 可进行不依赖数据采集环境的再解析。

- 7.2 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

- 7.3配有早期维护反馈系统（自动管理所有组件，预告需维护的部分和措施），应符合审计追踪及电子签名的要求。

- 二，配置要求：

- 二元高压泵输液单元一套；20ul和180ul的混合器一套；.五路在线脱气机一套；自动进样器一套；柱温箱一套；二极管阵列检测器一套；荧光检测器一套；系统控制器一套；工作站控制分析软件一套；耗材（色谱柱一套，溶剂瓶5个，样品瓶100个）；电脑打

第三包：生物显微镜  联系人：蒋老师  联系电话：86862131

| - 1 | - 主机:研究级手动最高端主机，后续可升级为25人工览 |
| --- | --- |
| - 2 | - 具有明场，暗场,相差 |
| - 3 | - 聚光镜: 带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 更快地识别和调整科勒照明；5 孔转盘，摇摆式顶镜, 可适应1.25X物镜 |
| - 4 | - 观察镜筒：宽视野0-35度可调三目镜筒，能50%分光；FOV=22mm显微镜的物镜都采用同步亮度物镜，无需调整光强度。任何物镜可以在同一光强下工作，以便不管选择何种放大倍数，亮度保持不变。这样就无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤及疲劳。同时颜色效果保持最佳。 |
| - 5 | - 透射光照明：12V100W长寿命卤素灯，灯泡置于机身前部, 更换不用工具；可单手操作样夹, 方便同时记录；30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；调焦旋钮高度可调 |
| - 6 | - 半复消色差物镜：5X,10X,20X,40X,100X. |
| - 7 | - 彩色数字CCD成像软件(要求与显微镜同一厂家,原装进口)： |
|  | - 数码照相机和软件套装: 彩色数码照相机给屏幕显微镜影象显示解析度 2048x1536, 5百万象素， 素点 3.2微米 x 3.2微米， 彩色 RGB (Bayer)滤光片， 色彩深度 30数位，曝光时间0.1msec – 2 sec, A/D 转换 10 数位， 动态范围55dB, 满帧活图显示速率最大 18 帧/秒（根据 PC 效能） |
|  | - 图像分析系统:测量彩色/单色图象,形态参数如面积,距离,长度,灰阶,角度和数数等.统计,通用灰图图象处理功能,画廊, |

第四包：研究型倒置荧光显微镜 联系人：蒋老师 联系电话：86862131

- 1.研究型倒置显微镜主机带有荧光光强旋钮调节（需彩页说明）

- 2.具有明场, 暗场,相差和 荧光功能

- 3.6位物镜转换器

- 4.10倍观察镜筒：宽视野镜筒，FOV=22mm，（可支持25mm） 屈光度可调

- 5.透射光照明：12V100W卤素灯，带有日光和宽带绿色滤色块

- 6.EL6000外置式长荧光寿命的光源，一个灯泡的寿命可达2000小时，光纤导入

- 7.物镜5X,10X,20X,40X,63X油镜

- 8.7位转盘式聚光镜,工作距离=70mm,NA=0.35

- 9.标准荧光滤色块（紫外窄带)、蓝(窄带）

- 绿色激发滤色块（窄带）、红色Y5（窄带）

- 10.彩色数字式冷CCD 0.7X C接口

- 800万像素3264×2448 像素面积2.7u×2.7u

- 8M素点CCD 36数位RGB彩色深度 低与室温20度制冷

- 最快速度32桢/秒，1394火线数据传递

- 动态 Peltier 冷却曝光由 261微秒到 600 秒.

- 11.图像分析软件：自动测量彩色/单色图象,形态参数如面积,距离,长度,灰阶,角度和数数等.统计,通用灰图图象处理功能,画廊,等等。