仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160317
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   生物安全柜                    一台
第2包   高速冷冻离心机                一台
第3包   二氧化碳培养箱                一台

第4包   眼科A/B超声波及角膜测厚仪    一台

第5包   免散瞳眼底相机（含配套工作站）一台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年03月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年03月17日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年03月02日   

第1包：生物安全柜参数要求
联系人：王老师13705186055
1．ClassⅡ级A2型，30%外排，70％循环。原装进口。
2．HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率≥99.99%。
3．符合NSF49等国际认证或EN12469的要求。
*4．安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。
*5．触摸屏控制系统，实时在线显示系统状态，包括：气流、荧光灯、紫外灯、输出电源、窗高度报警、24小时时钟、计时器、内部插座、密码保护等功能。
6．超高效直流ECM电机,在过滤器负载增加、电压波动时，控制系统可自动进行补偿，保证流速的稳定。
*7．HEPEX™零泄漏系统，风机和过滤器之间采用软连接，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。
8. IntelliFlowTM数字压力监控器，对气流进行监测和控制。
*9．斜面操作前窗，减少反光、视线清晰，铰链连接，可向上翻起清洁。
10．报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。
11．紫外灯有自锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。
*12．送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。
13．风机维护和高效过滤器的更换可以从安全柜的前部进行，方便维护。
14. 具有DECON101灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。
15．工作开度时进风速：8″开度=105LFPM（0.53m/s）
16．噪声：≤56dB

第2包：高速冷冻离心机参数要求
联系人：王老师13705186055
1. 进口产品。无碳刷免维护电机
2. 保护敏感样品，有10档加速和10档刹车档可选（可以离心非常敏感细胞，对细胞无损伤，也不会造成立新分层后停机有再次混合）
3. 自动安全盖锁功能
4. 配置4×100ml 水平转子(适配器配置50ml、15ml离心管适配器) 转速:5000rpm,离心力：4500xg
5. 仪器最大容量4 x 250ml
6. 所有转子、盖子和适配器都可高温高压灭菌（121 ˚C，20 分钟）
7. 可选择的程序记忆功能，最多储存34个用户程序
8. 温度范围：–9 ˚C 至 40 ˚C，使用 Fast Cool 快速制冷功能可以快速冷却离心机舱体,最高转速≤4℃
9. 独有的“at set time”定速计时离心，（速度达到设定值时再开始计时，而非离心机起步就开始计时）
10. 运行中速度可随时再次调节
11. 自动失衡停机保护功能
12. 瞬时离心速度可调
13. 符合离心机国际安全标准并获得认证，CE认证及ISO
14. 获得医疗器械产品注册证
15. 驻南京原厂工程师
第3包：CO2培养箱参数要求

联系人：王老师13705186055
1、原装进口。
★2、采用微电脑温度控制器，触摸屏显示，适用于细胞、组织、细菌培养
3、气套式加热系统，加热迅速，无需日常维护
★4、内部容积：≥240升
5、温度控制范围（℃）：室温+3~55℃
6、温度控制精度（℃）：±0.1℃
★7、标配90℃湿热灭菌系统
8、CO2控制范围：0~20％
9、CO2控制误差：±0.1%
★10、自动启动功能：CO2检测系统自动校准，无需工程师上门调节，保证CO2浓度的高精确性。
11、标准搁板数量:3块
12、内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理。
★13、底库式倾斜水盘结构,增加水分蒸发面积,确保相对湿度:≥95%
★14、可选配6扇小门。
★15、可选配升级为三气培养箱，O2控制浓度：1-21%和5-90%可选，O2检测器为氧化锆探头。
16、环境温度监测功能，可根据外界温度调整玻璃门的加热功率，有效避免玻璃门上产生冷凝水。
17、带独立传感器的超温保护装置
★18、通过国际质量体系认证;CE质量认证;中国医疗器械注册证。
（备注：带★条款是必须满足的参数性能）
第4包：眼科A/B超声波及角膜测厚仪技术需求

联系人：刘老师025-86677688
该A/B超声波及角膜测厚仪技术参数见下表：
	参数名称
	技术要求

	显示屏
	触摸显示屏

	B超

	B超探头频率：
	15MHz 20 MHz切换

	图像显示范围标准:
	42mm/52°（超声波速=1550米/秒）广角: 54mm/52°（超声波速=1550米/秒）

	每显示画面数量：
	可记录100幅以上图像

	扫描模式:
	扇形扫描

	A超

	A超探头频率：
	10MHz

	探头测量模式:
	接触式，浸入式(选配)

	眼睛模式：
	致密白内障，无晶体眼，人工晶状体眼（树脂，丙烯酸，PMMA）正常眼

	测量眼轴长度范围：
	13-45mm

	测量前房深度范围：
	1.8-7.0mm

	测量晶体厚度范围：
	2-6mm

	眼轴前房晶体精度：
	±0.1mm

	IOL计算公式：
	SRK/T、SRKⅡ、标准HAIGIS、优化HAIGIS、HOLLADAY、Hoffer Q、 SHOWA、Double K、优化SRK/T

	角膜测厚

	测厚探头超声频率：
	20MHz

	超声速度范围：
	1400~2000 m/s

	角膜厚度测量范围：
	±150~1500 um

	测量精度：
	±5 um

	测量模式：
	自动、手动

	测量方式：
	单点、多点——可记录25个部位的测定信息

	打印机：
	内置式打印机

	图像工作站：
	1T硬盘、4G内存、6核CPU，激光打印机，工作台


第5包：免散瞳眼底相机（含配套工作站）参数要求

联系人：刘老师02586677688

该免散瞳眼底相机技术参数见下表：

	参数名称
	技术要求

	设备用途
	可做无需散瞳的彩色眼底照相

	视场角
	≥45°

	成像速度
	≤1秒

	调焦
	自动调焦，劈裂线和双点同时引导调整

	瞳孔直径
	Φ≥3.7mm（自动小瞳探测模式下：Φ≥3.3mm）

	屈光补偿范围
	〇：－１3D～＋12D*1 －：－33D～－12D ＋：＋9D～＋40D

	图像拍摄系统
	内置专业CCD，800万以上像素，自动拍摄

	显示器
	主机内置彩色显示器

	单机浏览
	可在主机显示器上同时显示4、9、16幅图片

	固视标
	3点以上内置固视标（中心、鼻侧、颞侧）

	光圈探测
	自动小光圈探测

	图像工作站：
	1T硬盘、4G内存、6核CPU，激光打印机，工作台，仪器升降台


