| 南京医科大学逸夫楼 实验室工作量清单及材料说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 |
| # 1 | # 全塑结构通风柜 | # 5400×1500×1500 | # 组 | # 6 | 全塑防腐结构中央通风柜四面玻璃，通风柜柜体采用纯白色光面PVC同质透芯耐腐蚀优质A级板材制作，柜体采用PVC热风焊接，满焊连接，耐腐蚀性好，气密性好；视窗采用6MM厚钢化安全玻璃；平衡采用无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停放在任意位置；悬吊钢索采用不锈钢钢索，耐腐蚀性能好，不易折断；拉手采用一次成型彩色PP拉手，耐腐蚀性能好；照明采用40W防腐蚀陶瓷灯，照度不小于100LUX；提供技术监督局质量检测报告。 |
| # 2 | 全木结构试剂架 | 5300×300×700 | 组 | 6 | 试剂架采用滁州华能或露水河等18MM厚优质E1级三聚氰胺板，分为上、中、下三层，整体美观，跨度合理，含试剂架内电线、电管、插座等。 |
| # 3 | 通风系统配电 |  | 套 | 8 | 含热继电器、相序保护器、熔断器、过载保护等各种保护装置及远东BV电线、公元阻燃型PVC电管。 |
| # 4 | 塑料防腐离心风机 | 4-72-5A | 台 | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，高效节能低噪音型，提供技术监督局质量检测报告 |
| # 5 | 塑料防腐离心风机 | 4-72-4A | 台 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，高效节能低噪音型，提供技术监督局质量检测报告 |
| # 6 | 塑料锥形防雨风帽 | 5# | 台 | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰及溢水槽,非伞型风帽 |
| # 7 | 塑料锥形防雨风帽 | 4# | 台 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰及溢水槽,非伞型风帽 |
| # 8 | 风机减震器 | JG1 | 组 | 8 | 采用耐腐蚀橡胶包裹弹簧钢制作，每组4个 |
| # 9 | 塑料柔性接口 （软PVC） | D500 | 只 | 6 | 按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 10 | 塑料柔性接口 （软PVC） | D400 | 只 | 2 | 按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 11 | 塑料防腐天圆地方 | 400×350-D400 | 只 | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰PVC热风焊接连接方式 |
| # 12 | 塑料防腐天圆地方 | 320×280-D300 | 只 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰PVC热风焊接连接方式 |
| # 13 | 塑料圆形防腐管道 （PVC） | D300 | M | 2.32 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 14 | 塑料圆形防腐管道 （PVC） | D315 | M | 16.008 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 15 | 塑料圆形防腐管道 （PVC） | D400 | M | 18.576 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 16 | 塑料圆形防腐管道 （PVC） | D500 | M | 32.601 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 17 | 塑料矩形防腐管道 （PVC） | 400×320 | M | 23.2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 18 | 塑料矩形防腐管道 （PVC） | 630×320 | M | 17.103 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 19 | 塑料圆形防腐弯头 （PVC） | # D315 | # 个 | # 22 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 20 | 塑料圆形防腐弯头 （PVC） | # D400 | # 个 | # 8 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 21 | 塑料圆形防腐弯头 （PVC） | # D500 | # 个 | # 24 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 22 | 塑料矩形防腐弯头 （PVC） | # 630×320 | # 个 | # 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| # 23 | 风管吊托支架 |  | 套 | 8 | 按照国家采暖通风标准图集，采用普通型钢制作，刷防锈漆两度，每套≥50kg |
| # 24 | # 塑料电机防雨罩 |  | # 只 | # 8 | # 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC热风焊接连接方式,要求通风、散热、防雨 |
| # 25 | # 塑料管式消声器 | # D660×1200 | # 台 | # 6 | # 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，中间岩棉填料，PVC热风焊接连接方式，具有良好的消声效果,有效消声长度不短于1M |
| # 26 | # 塑料管式消声器 | # D560×1200 | # 台 | # 2 | # 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，中间岩棉填料，PVC热风焊接连接方式，具有良好的消声效果,有效消声长度不短于1M |
| # 27 | # 原有通风系统和电源架的拆除 |  | # 组 | # 6 | # 中央台原有通风系统和电源架拆除，每组含通风系统1套、电源架长5.4米。 |

结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范，必须满足国家规范要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。