仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120914JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：高效液相色谱仪（1台）

第二包：普通高效液相色谱仪（4台）

第三包：气相色谱仪（6台）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年09月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年9月20日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年9月14日

第一包：高效液相色谱仪  联系人：周老师 联系电话：86862762

1. 工作条件

温度：室温-35℃

湿度：10-65%

2. 技术指标

2.1．二元高压泵系统

2.1.1输液单元两套：微体积串联联双柱塞往复泵，自动压力补偿

2.1.2流速范围：0.001~10mL/min

2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值

2.1.4流速精确度：≤ 0.07%

2.1.5梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进

2.1.6梯度混合准确度：<0.5%, 不随反压变化，

2.1.7梯度组成精度：0.1%RSD

2.2．脱气机

2.2.1原装进口，3个管路或以上同时脱气

2.2.2管路PTFE材质

2.3．柱温箱

2.3.1温度范围：室温-65℃

2.3.2加热方式：强制空气加热

2.3.3温度精度:  <0.8C

2.4. 自动进样器

2.4.1 进样方式：精确计量泵，全量进样或进样体积可变

2.4.2进样范围：标配0.1-100μL, 1μL 步进

2.4.3进样准确度：±1%(50μL,n=6)

2.4.4进样重复性：RSD<0.3%(10μL进样量)，单个样品重复进样最大99次

2.4.6交叉污染：<01%以下

2.5．高灵敏度二极管阵列检测器

2.5.1光源：氘灯；
2.5.2波长范围：190-800nm；
2.5.3二极管数量：512个；
2.5.4光谱带宽：1.2nm（高分辨方式），8nm（高灵敏度方式）；
2.5.5波长精密度：±0.1nm；
2.5.6噪声：±0.5x10-5 AU/(指定条件下)；
2.5.7漂移：0.5x10-3 AU/h(指定条件下)；

2.6．系统控制器

2.6.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

2.6.2配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

2.7．色谱软件

2.7.1具有32位三维色谱软件,充分利用了WIN2000及XP的32位环境,界面友好,并有向导文件,采用RS-232数据采集与控制环境,融合WINDOWS系统的关系型数据库,提供完备的原始数据和方法的安全保障

2.7.2具有完备的数据审计追踪能力,更易于方法的确认,符合GMP标准,并标准配置了系统适应性软件

3、配置要求

3.1  输液泵    2套

3.2 脱气单元 1套

3.3  混合器1套

3.4  自动进样器1套

3.5  贮液瓶托盘  一套

3.6  流动相瓶1000ml，5个

3.7  高灵敏度二级管阵列检测器1套

3.8  网络化系统控制器  1套

3.9  5um  4.6 x 150mm，色谱柱1根

3.10  5um  4.6 x 250mm，色谱柱1根

3.11 原装工作软件一套

3.12 电脑 （双核、主频3.0GHz以上，2GB内存，17”液晶显示器，250G硬盘，刻录光盘）                              1套

3.13 HP激光打印    一套

第二包：普通高效液相色谱仪  联系人：周老师 联系电话：86862762

1. 工作条件

温度：室温-35℃

湿度：10-65%

2. 技术指标

2.1．四元泵系统

2.1.1输液单元一套：微体积串联联双柱塞往复泵，自动压力补偿

2.1.2流速范围：流速范围：0.001~9.999mL/min

2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值

2.1.4流速精确度：≤ 0.07%

2.2. 进样系统

2.2.1 手动进样

2.3．紫外可见检测器

2.3.1波长范围：190－700nm

2.3.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.3.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.3.4波长重现性： ±0.1nm

2.3.5噪音（AU）： <0.35×10-5）

2.3.6漂移：1×10-4AU/h

2.3.7 检测池：温度控制标配

2.4 数据采集系统

2.4.1 采样周期：最高60次/秒，可调程序变量

2.4.2 配备远程启动开关，可接入色谱仪或自动进样器的启动信号或终止信号

2.4.3 网络接口版本的硬件可配合网络版接口版本的软件于任一台上网电脑上采集任一个连网采集器的谱图数据

3、配置要求

3.1四元输液泵一套

3.2  7725i手动进样器一套

3.3  25ul注射针 一支

3.4  进样器支架 一套

3.5  高灵敏度紫外可见光可变波长检测器  一套

3.6  数据采集系统  一套

3.7  5um  4.6 x 150mm，色谱柱一根

3.8 电脑 （双核、主频3.0GHz以上，2GB内存，17”液晶显示器，250G硬盘，）                                1套

第三包：气相色谱仪   联系人：周老师 联系电话：86862762

1. 工作条件

温度：室温-35℃

湿度：10-65%

2. 技术指标

2.1柱温箱：

2.1.1操作温度：室温 + 10℃ ~ 400℃;

2.1.2 温度偏差： 2℃以内；

2.1.3室温变化相关性： 0.01 ℃ / ℃

2.1.4程序段数： 20 段（可用降温程序）

2.1.5 程序比率设定范围：-250 ～ 250 ℃ /min

2.1.6 程序合计时间：999 ~ 9999min；

2.1.8冷却速度：300 ~ 50℃，约6分钟；

2.2进样口：

2.2.1温度范围： 400 ℃

2.2.2升温设定： 1 ℃ 步进

2.2.3同时安装数：最多 3 单元

2.2.4进样单元种类：双填充柱、单填充柱、分流 / 不分流

2.2.5 程序升温段数：≥5段

2.3 .检测器：

2.3.1温度范围：～ 400 ℃  FID

2.3.2温度设定： 1 ℃ 步进

2.3.3 同时安装数：最多 4 单元（根据检测器种类不同，有限制）

2.3.4 自动点火；

2.3.5 最小检测量：< 3pgC/s；

2.3.6 动态范围：≥107；

2.4 显示器

2.4.1 240 × 320 点图形显示（ 30 位× 60 行）

2.4.2电源：AC200V,1800VA,50/60Hz

2.5 数据采集系统

2.5.1 采样周期：≥ 60次/秒，可调程序变量

2.5.2 配备远程启动开关，可接入色谱仪或自动进样器的启动信号或终止信号

2.5.3 网络接口版本的硬件可配合网络版接口版本的软件于任一台上网电脑上采集任一个连网采集器的谱图数据

3、配置要求：

3.1全套系统包括：

3.2 原装进口气相色谱仪                   1套

3.3 程序升温分流不分流进样口             1套

3.4 氢火焰离子检测器                     1 套

3.5 色谱柱（Rtx-1301 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.10um）   1 根

3.6 10ul微量注射器                       2支

3.7 气路附件（空气过滤器1套、2m & 1m,空气管1套、氢气管1套、5m,载气管1套）

3.8 电脑 （双核、主频3.0GHz以上，2GB内存，17”液晶显示器，250G硬盘，）                                1套