仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120626JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：梯度PCR仪

第二包：实时荧光定量PCR仪

第三包：超微量分光光度计

第四包：台式冷冻离心机

第五包：化学发光成像系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年6月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年7月3日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年6月26日

第一包：梯度PCR仪 联系人：历老师 联系电话：86862141

- 基座最大升降温速率：>3.5°C/sec

- 样品最大升降温速率：>2°C/sec

- 支持运行快速反应试剂：是

- 温控范围：4℃ 到99.9℃

- 反应体积范围：10-80微升

- Tm 计算器：有

- 主机可存储程序：>500个protocol

- 梯度功能：有

第二包：实时荧光定量PCR仪 联系人：历老师 联系电话：86862141

- 激发光源：LED 光源

- 反应体积：10ul-100ul反应体系

- 反应时间：采用同一个加热块可执行标准或快速PCR反应，完成快速模式PCR反应 ≤40分钟，完成标准模式PCR反应 ≤120分钟

- 温度范围：4℃～100℃

- 最大升降温速率：≥4 °C/秒

- 检测通道：≥4通道，同时检测

- 试剂支持：开放平台，可使用国产或国际的各品牌试剂

第三包：超微量分光光度计 联系人：张老师 联系电话：86862730

- 最小样品体积：≤1微升

- 波长范围：包括190-840nm

- 波长精度：≤1nm

- 光谱精度：≤1.8nm

- 检测下限：≤2ng/ul

- 检测上限：>2000ng/ul

- 检测时间：<5秒

- 光源：氙灯

第四包：台式冷冻离心机 联系人：蒋老师 联系电话：86862731

- 定速计时功能：达到设定转速后开始计时

- 温度范围：-15°C 至 40°C

- 配置角转子最高转速≥10000rpm，最大离心力≥16000g

- 配置水平转子最高转速≥3000 转/分钟，最大离心力≥3000 x g

- 配置微孔板吊篮可装载微孔板或培养板或深孔板

第五包：化学发光成像系统 联系人：蒋老师 联系电话：86862731

- 摄像头：高分辨率低照度数码制冷CCD

- 冷却温度：≤-30°C

- 像素密度：≥14 bit

- 电动镜头：F 0.95

- 软件功能：可以连续和间隔曝光