仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160310
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   深低温冰箱                  两台
第2包   高效液相色谱仪              一台
第3包   微波超声组合反应仪          一台

第4包   荧光定量PCR仪              一台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年03月01日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年03月10日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年03月01日   

第1包：深低温冰箱参数要求

联系人：江老师025-86868438
操作温度:-80℃
温度范围:-50℃至-80℃
有效容积:≥500L 

搁架:可调节的搁板
降噪装置:有
微电脑温控:是
开机延时:有
温度警报:有
过滤网警报:有
可清洗进气过滤网:有
断电警报:有
温度显示:液晶数字显示
第2包：高效液相色谱仪参数要求

联系人：周老师13951620161

仪器配置规格

应用要求：本设备用于化合物分离分析，针对有紫外吸收的物质进行定性定量测定。
技术要求：
1、 二元高压梯度系统（包括溶液输送单元，脱气单元，混合器）： 

*1.1传动机构：并联（非串联）微体积双柱塞往复泵，免维护润滑系统
*1.2流速范围：0.0001-10.000ml/min;

1.3流速精度：不大于0.06%RSD;

1.4流速准确度：
± 1% 或  2µL/min（其中较大值）
1.5工作压力:最大耐压不小于40Mpa

1.7梯度混合准确度:±0.5%, 不随反压变化
1.8梯度组成精度: 0.1%RSD

2、紫外检测器
2.1波长范围：190－700nm

2.2波长准确度： <1nm

2.3波长精密度：< 0.1nm

2.4波长重现性：±0.1nm

2.5噪音（AU）：±0.25×10－5

*2.6漂移：±0.5×10－4AU/h

*2.7池体积：小于等于12μL，

2.8池压上限：大于等于12MPa
*2.9池温控制：具备池温控制功能，室温＋5～50℃
3、系统控制器    可以在模块HPLC上实现完全自动化分析。
4、色谱工作站（中文版）

4.1软件结构   32位,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能

4.2界面组成   方便快捷的模块界面

5、配置要求：

二元高压微体积双柱塞往复泵一套，在线脱气单元一套，混合器，进样系统一套，紫外检测器一套，原厂控制软件一套，网络化系统控制器，电脑一套、打印机一套、C18柱二根，进样针一套，流动相瓶及瓶盖（1000mL2个），贮液瓶托盘，硬件维护工具一套。

第3包：微波超声组合反应仪参数要求
联系人：赵老师13770500424

1、高效超声波振荡：超声波振荡能量直接作用于样品容器，声振效率高、能耗低、噪声低；嵌入式设计，使样品容器置入、取出更为方便；  

2、 反应容器采用G3.3高硼硅玻璃,温度变性好.

3、超声波、微波系统均采用Ptty-10型专有系统,作用方式和控制程度可任意组合和设定。样品反应状况和反应温度实时监控；  

4、 控制模式：有时间控制、温度控制和恒定功率控制三种模式。可根据样品体系、工作任务和反应类型等进行选择。  

5、 温度平衡方式,采用BD-DHX型冷平衡应用新技术,控制温度好,温度波动更小.  

6、 安全可靠：低温常压环境，毋须加工或购置特殊材料的样品容器，操作更加安全。直接超声波声振效率高、噪音小；微波泄漏小于0.3mW/cm2（国家标准为5mW/cm2）；  

7、 应用范围广：可广泛用无机、有机和生物分析等样品前处理。特别是可作为一种新型的反应器，广泛用于高校和科研单位在化学反应、有机合成、样品消解或萃取方法等方面开展许多有意义的研究工作； 

 二、 超声波微波组合反应系统技术参数：
工作频率（KHz）:20-25KHz

微波功率（W）:1000

微波频率（MHz）:2450

超声波功率（W）:900

随机变幅杆:Φ6

处理量（ml）:500

转速（rmp）:1300

选配:可根据需要定做
第4包：荧光定量PCR招标参数要求

联系人:林老师025-86862038
*1 检测通道：6通道，6组激发和检测通道，可自由组合检测21种荧光光谱

2 样品通量：0.2ml 单管、8连管、96孔板
3 光源：高能量白光LED光源

4 检测器：CCD

5 样品体积：10-100ul

6.1 控温模式：半导体控温

6.2 控温范围：4-100℃

6.3温度准确性：≤±0.25℃（35-99℃）

*7最大升降温速度：≥6.0℃/s

*8 多片区控温：整个Block可以分为6个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增6对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者48+48的组合。

9.1运行方式：快速模式 / 标准模式

9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环

10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red®, Mustang Purple®,Cy®5/LIZ®, Cy®5.5

*11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7%
12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；
*为关键参数，必须满足
