仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130516JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：植入式生理信号遥测系统

第二包：落地式高速离心机

第三包：蛋白纯化仪

第四包：显微镜一批（3台）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年5月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年5月23日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年5月16日

第一包：植入式生理信号遥测系统 联系人：杨老师

联系电话：86862967

1、主要功能：

小动物遥测血压心电分析工作站可提供多只小、大鼠同时测量血压，并同时记录血压波形，配置小动物专用血压植入体。搭配环境压力校准装置，可获得自主活动状态下最精确的血压数据。采集系统采用软件同时采集多只大、小鼠数据，并通过软件实现专业的离线血压或左室压分析。

今后可通过选购不同类型的植入体扩展小鼠的心电、体温、活动度等参数，也可选购不同的植入体实现多导心电、脑电、肌电、眼电、血压、左室压、腔内压、体温、活动度等参数。如果换用大动物接收器，还可实现犬或灵长类的多导生物电、血压、左室压、腔内压、呼吸流量、潮气量、体温、活动度等参数。

2. 植入体精准度：

- 压力量程: -20 to 300 mmHg ，漂移精度: ± 3 mmHg

- 搭配环境大气压校准装置可在压力测试中补偿大气压力变化的影响

- 有适用于大鼠和小鼠体重的植入质量和体积

- 生物相容性外壳及导管材料，无排异反应，血压导管插入后无血栓形成。

- 植入体的可以开关，增加电池的使用寿命

- 通过活动度传感器记录动物24小时自主活动曲线。

- 接收器： 可保证接收覆盖面无遗漏，数据无断流。接收距离较大，满足实验需求，并能杜绝信号干扰。

4.数据采集系统

- 可同时采集大于等于8只动物的生理数据波形。

- 可进行生物电（心、脑、肌、眼电等）、血压、左室压、体温、活动度的记录和分析。

- 通过初次设置植入子序列号，后续可自动识别所属动物类型、性别等参数。

- 数据保存格式向下兼容，无需担心将来系统升级后的兼容性。并且数据可提供给离线高级分析系统进行数据分析。

- 可预设采集计划，实现无人值守的数据采集。

5.APR-1环境压力校准

- 测量大气压变化，实时通过数字信号补偿方式消弭和纠正环境大气压对血压测量的影响。

6.专业离线分析系统和软件支持

- 具有心电、血压、左室压三项专业自动分析功能

- 可转换DQ ART文件格式至 Ponemah平台格式。

- 自动排序数据并检测异常数据

- 自动或手动过滤杂波和背景噪声

- 自动或手动的对数据进行标记

- 自动解析最佳数据

- 图形数据表达功能，离散、趋势、平均等高级图示。

7.服务与支持

- 提供专业的手术指导与培训。

- 配套专用的手术器械，保证植入体不受损坏，提高手术的成功率。

- 在中国具有专业的售前售后团队。

可提供植入子维修和更新服务。

第二包：落地式高速离心机 联系人：郑老师  联系电话：86862025

- 落地式机：最高转速：26000rpm，最大离心力：82,000xg ,转速精度：+ 10 rpm或0.1%。

- 样品容量不平衡容忍度高，可目视平衡。

- 升降速时间短，不超过2分钟。

- 热量输出：小于6900Btu/hr或2.0Kw/hr。

- 在最高转速时噪音:小。

- 温度范围： -10至40°C，1°C 步进；准确度为± 2°C。

- 智能化减磨系统，自动抽真空，转头在最高转速下能保证温度控制在4°C以下。

- 配置要求：

A，配备定角转头：8*50ml,最大速度25,000 rpm,  离心力 ≥75,500 Xg，并可配置生物安全性密封管；

B，配备定角转头：6*250ml,最大速度16,000 rpm,离心力≥ 38,500 Xg（4℃时），并可配置生物安全性密封管。

9、售后服务良好，处理问题及时。

第三包：蛋白纯化仪 联系人：郑老师  联系电话：86862025

1、设备用途及功能

快速纯化蛋白质、肽类等生物分子，适合分离纯化活性物质

全自动操作，实时显示，人工智能化，纯化效率高

2、系统泵

双泵

流速范围： 0.001-10-20ml/min，具有除气阀及恒压调速功能。

压力范围：大于0-20MPa

3、紫外检测器

检测波长：含280nm

检测范围：0-3AU

线性：0-2AU范围±2%

光源和流动池分开设计

4、电导检测器

检测范围：0.01mS/cm-999.9mM/cm

精度：±0.01mS/cm

压力：0-5MPa

5、温度检测器

温度范围：0-99℃

6、混合池

电动混合器及在线过滤器

使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡

7、含组分收集器

8、控制软件

界面友好，智能编程、简便直观，具有常规实验流程模块

流路实时在现，实时监控和控制

内置多种层析柱及凝胶信息

9、推荐配置预装柱若干，包括亲和、疏水、离子交换、分子筛等

10、技术及售后服务

培训：具有良好的培训机制，保证用户及时正确使用该设备

售后服务良好，处理问题及时。

第四包：显微镜一批（3台） 联系人：李老师  联系电话：86868420

1、倒置显微镜（带CCD）

|  | 倒置显微镜的技术参数要求（带CCD） |
| --- | --- |
| 照明光源 （瓦数） | 6V 30W |
| 目镜（倍数，工作距离） | 10X, 视场数22mm，目镜无工作距离参数 |
| 物镜转换器（多少孔） | 5孔 |
| 物镜 （放大倍数NA；数值孔径； 工作距离WD；色差校正程度） | 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm-平场消色差相差 10X A N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1-平场消色差相差 20X A N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm, Ph1-平场消色差相差 40XF, N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1-平场消色差相差 |
| 聚光镜 （数值孔径，调焦行程 | 数值孔径0.3，调焦190mm的操作空间 |
| 摄像镜筒 | 两分光目镜筒（100/0,0/100) |
| 粗/微调焦机构 （调焦范围） | 同轴粗细调焦，微调焦：每转0.2mm，粗调焦：每转37.7mm，最小读数：左侧手轮上为1微米，粗动扭力矩手轮可调 |
| 防腐蚀铝涂层，防霉 | 移动载物台，配有全套托板，有防腐涂层。 |
| 适合观察方法 | 适合观察方法（ 明场、相衬） |
| CCD要求 | 专业CCD,2/3英寸版面， 500万像素,像素点面积3.2um*3.2um. 12bit，曝光时间：1/1000-60S,最高23FPS高速传输，外置式控制盒，非PCI插槽板卡设计，IEEE 1394 b高速接口。 |
| 电脑 |  |
| 质保 | 五年质保，每年定期2此维护。 |

2、倒置显微镜不含CCD

|  | 倒置显微镜的技术参数不含CCD |
| --- | --- |
| 照明光源 （瓦数） | 6V 30W |
| 目镜（倍数，工作距离） | 10X, 视场数22mm， |
| 物镜转换器（多少孔） | 5孔 |
| 物镜 （放大倍数NA；数值孔径； 工作距离WD；色差校正程度） | 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm- 平场消色差相差 10X N.A. 0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1-平场消色差相差 20X N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm, Ph1-平场消色差相差 40X N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1-平场消色差相差 |
| 聚光镜 （数值孔径，调焦行程 | 数值孔径0.3，调焦190mm的操作空间 |
| 摄像镜筒 | 两分光目镜筒（100/0,0/100) |
| 粗/微调焦机构 （调焦范围） | 同轴粗细调焦，微调焦：每转0.2mm，粗调焦：每转37.7mm，最小读数：左侧手轮上为1微米，粗动扭力矩手轮可调 |
| 防腐蚀铝涂层，防霉 | 移动载物台，配有全套托板，有防腐涂层。 |
| 适合观察方法 | 适合观察方法（ 明场、相衬） |
| 照相系统 | 原厂生产的单反相机,像素要求1500万像素以上。 |
| 质保 | 五年质保，每年定期2次维护。 |

3、荧光显微镜

| 照明光源 （瓦数） | 6V 30W照明,或者LED光源 |  |
| --- | --- | --- |
| 荧光光源 （瓦数，使用寿命） | 103W，使用寿命300小时 |  |
| 目镜 | 10X,视场数22mm， |  |
| 物镜转换器（多少孔） | 6孔 |  |
| 物镜 （放大倍数NA；数值孔径； 工作距离WD；色差校正程度） |  | 4X(N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm)-平场消色差 10X(N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm) -平场半复消色差 20X(N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm) -平场半复消色差 40X(N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm +) -平场半复消色差 100X(N.A. 1.30 oil, W.D. 0.2 mm) -平场半复消色差 |

| 聚光镜 （数值孔径，调焦行程） | 数值孔径0.9，调焦行程27mm |
| --- | --- |
| 摄像镜筒 | 三分光目镜筒，可观察和电脑成像同时进行 |
| 粗/微调焦机构 （调焦范围） | 同轴粗细调焦，微调焦：每转0.1mm，粗调焦：每转14mm， |
| 荧光模块 （荧光模块可放置蓝绿红紫外不同荧光范围的模块和可见； （激发波长范围与带宽/发射波长范围与带宽）；可适用于目前市场上荧光染料 | 参数要求:可观察DAPI等紫外波段; 可观察GFP,FITC等; 可观察DxRED,TRITC,CY3等; 可观察CY5等波段; 紫外滤光块 激发EX330-380，发射：BA435-485 UV-2A，UV-1A，DAPI等荧光染料 绿色滤光块 激发EX465-495 ，发射：BA515-555 可观察GFP,FITC等荧光染料 红色滤光块 激发EX513-538,发射：BA580-635 可观察DxRED,TRITC,CY3等 红外滤光块激发649,发射：BA670 可观察CY5等荧光染料. |
| 适合观察方法 | 明场，荧光 |
| 拍摄系统 | 专业CCD,2/3英寸版面， 500万像素,-20°C半导体制冷，12bit，像素点面积3.2um*3.2um,专业的原厂家软件系统.可以自动进行图像分析。自动测量彩色和黑白图像强度面积形状和方向等定量分析并可以统计运算。 |
| 电脑 | Dell品牌酷睿3.0G以上双核处理器），500G内存。20寸高清显示器，DVD+RW,WIN7 Professional）能很好的进行图像分析运行。 |
| 售后服务 | 免费5年质保，每年定期2次维护。 不定期的专业使用培训 |