更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SNZX-20250544

原公告的采购项目名称：南京医科大学生物医药分中心有机元素分析采购项目

首次公告日期：2025-11-04

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、招标文件第一章中“项目概况”和“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中“2025年11月25日9点30分”；

2、招标文件第四章中“二、技术要求”：

（1）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 最大元素绝对量 | (碳)≥12mg；(氢)≥2mg；(氮)≥9mg；(硫)≥3mg；(氧)≥6mg 。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |
| ★4 | 燃烧炉运行温度 | 需滑轨式燃烧炉，软件可设定温度≥1150℃。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |
| ★5 | 进样器 | 需非堆叠式≥118位单盘电子自动进样器，测试过程中可实现不停机随时添加样品。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |

（2）

| ▲6 | 加氧方式 | 需陶瓷加氧管设计（长度≥140mm），加氧时间和加氧量均可调节，加氧时间最长可达 5 分钟。 |
| --- | --- | --- |
| ▲7 | 燃烧管和还原管 | 为节约使用成本，燃烧管和还原管需为独立的两根石英管（管径≥25mm），燃烧管和还原管可根据需要进行试剂的单独更换，无需整体更换燃烧管和还原管。 |
| ▲8 | 进样系统 | 需采用零空白球阀进样方式，无需对整个样品盘进行吹扫，节省载气消耗量，确保待机状态下可以不消耗氦气。 |

（3）

| ▲9 | 气体分离方式 | 经程序升温后，通过物理选择性吸附柱进行气体分离，确保气体完全分离。 |
| --- | --- | --- |

现更正为：

1、招标文件第一章中“项目概况”和“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中“2025年12月4日14点30分”；

2、招标文件第四章中“二、技术要求”：

（1）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 最大元素绝对量 | 碳≥12mg；氢≥2mg；氮≥9mg；硫≥3mg；氧≥3mg。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |
| ★4 | 燃烧炉 | 非固定式燃烧炉，炉温软件可设定温度≥1150℃。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |
| ▲5 | 进样器 | ≥118位样品盘。 （提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效）。 |

（2）删除原“▲6	加氧方式”、“▲7	燃烧管和还原管”和“▲8	进样系统”，其余参数序号同步调整，具体内容详见更正后招标文件。

（3）

| ★6 | 气体分离方式 | 吸附解析分离 |
| --- | --- | --- |

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：马老师

联系电话：025-86868572

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李佳蓉025-84200809

项目联系方式

项目联系人：李佳蓉 电话：025-84200809